枞阳县中医院血液透析过滤机采购项目

采购需求

一、县中医院需要采购一台血液透析滤过机，技术参数如下：

（一）功能配置

1、机器具有CE认证，CFDA认证。

2、机器具有碳酸氢盐透析功能，On-line HDF治疗模式。开机时有完善的自检功能，全中文操作简单、安全；

3、可以设定定期自检，在预先设定好的任意时间段内、可以进行平衡及超滤控制系统功能的诊断；

4、机器配备动静脉壶液面调节功能，一键式提升或降低动静脉壶液面，便于护士操作；

★5、具有超滤、透析液浓度、血液流速、肝素注射速度、碳酸氢盐曲线，五种透析治疗个性化曲线；

6、采用10.4 寸彩色中文触摸显示屏，图文信息显示，各种治疗参数实时显示。治疗中的各种数据可以方便获得，自动生成动脉压、静脉压、跨膜压等实时曲线；

7、菜单栏可以进行个性化设定，各种模式可以设定成不同颜色，背景光亮度有十个等级可以调整，方便护理及工程人员选择；

8、机器软件有维修和故障诊断功能，出现报警时，中文提示报警内容；

9、报警具有声光报警功能，提示音、报警音可以个性化设定；

10、采用3CPU设计，提供可靠的控制,监测和驱动的处理系统，保证机器安全平稳运行；

★11、机器功率 1500W(电源插头16A) 减少电力消耗，节约医院（科室）成本，内部电路采用直流24V，运行稳定、故障率低；

12、先进的电磁屏蔽保护，严格按照欧洲 CE 标准设计；

13、实时的超滤控制和监测，保证了透析的安全性；

14、双电导度控制设计，可测定、反馈电导度显示，控制透析液浓度，保证治疗时的安全性；

15、肝素泵具有一键快速注射功能，操作方便；

★16、采用＞200ml容量的平衡腔密闭式超滤系统（容量控制），闭合回路陶瓷泵脱水系统，将使治疗中的脱水更精准、更安全；

17、完全分离的水电路设计，提高了机器运行的安全性和稳定性；

18、可显示实时的动态水路运行图，机器的水路运行一目了然，维修也更方便；

19、可预设一周自动准备程序，使机器提早进入自检准备，节约上机时间，便捷护理操作；

20、可预设一周的自动消毒程序，能设置多种脱钙、清洗、热消毒、化学消毒的程序，消毒液可以使用通用性的消毒液；

★21、采用开放的单向排放消毒模式，将使机器管路消毒既安全又可靠，而且无感染。消毒结束后，消毒管路自动排空，避免消毒液残留；

22、待机模式下，定时对内部管路进行液体循环，减少机器管路内部细菌的滋生，确保患者的治疗安全；

23、具有漏血检测功能，可以防止患者因透析器破膜而引起的血液流失；

24、具有气泡检测功能，可以防止患者因血液回路中混入气泡而引起的血栓；

25、具有双重ETRF内毒素过滤器监测功能，保证透析液超纯品质，提高治疗效果；

26、国产

27、标配B干粉支架，提高透析液质量；

28、机器配备进水过滤器，可有效过滤进水中杂质，避免机器内部部件的堵塞；

29、标配内置备用电池，当供电停电后，机器将自动切换至电池运行，治疗参数可保存，

体外血液循环监测系统可运转 30 分钟以上。

★30、备用电池供电模式下，会有电池电量监测，可提前预判体外循环系统的运行情况，有备无患，预防未然。

（二）技术参数：

1、电源电压：交流AC220 V～240 V，50 Hz/60 Hz

2、最大功耗：1.5 kVA

3、重量：最大85 kg

4、外形尺寸：322 mm (W)×1378 mm(H)×375 mm (D)　 仅主体。

5、治疗功能：HD功能，UF功能，单针功能，脱水功能

6、供水压力：0.1～0.3Mpa，供水流量：大于800ml/min，供水温度10～30℃.

7、消毒功能：十种消毒模式可选，可以化学消毒，也可以热消毒

8、透析液流量：0 mL/min,　300 mL/min～700 mL/min，显示精度：±10 ﹪

9、透析液温度：33 ℃～40 ℃

10、透析液浓度：13.0 mS/cm～18.0 mS/cm，9段可调，可以保存三种透析液配方

11、脱水速率：0 L/h～5.00 L/h，陶瓷泵脱水，脱水精度：±100 mL/h。超滤目标量设定范围：0～40.0L

12、血液泵：

粗径管(内/外直径8.0 mm /12.3 mm)的情况：0 mL/min, 30 mL/min～600 mL/min

细径管(内/外直径6.5 mm /9.8 mm)的情况：0 mL/min, 20 mL/min～400 mL/min

血液流量精度：±10 mL/min或±10%

13、肝素泵：0.0 mL/h～9.9 mL/h   精度 ±5 %或±0.05 mL/h

14、气泡检测器：超声波检测方式，探测灵敏度（单个气泡）0.02 mL

15、漏血检测器：光电检测方式，探测灵敏度 300 ppm以上（Ht32 %±2 %，37℃）

16、透析液压监测：压力测定范围 -400 mmHg～+400 mmHg

17、静脉压监测：压力测定范围 -200 mmHg～+400 mmHg

18、动脉压监测：压力测定范围 -400 mmHg～+500 mmHg

19、TMP监测：压力测定范围 -400 mmHg～+500 mmHg

20、置换液泵速率设置范围：置换液速度范围：0.0～18.0 [L/h]，流量误差：±10 %

21、置换液目标量的设置范围：0.01～99.9 [L]

- 注：1、以上参数标“★”项为必须满足项，如出现负偏离按照废标处理。投标时标“★” 参数部分须提供相关证明材料予以佐证。

- 2、进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）、《关于规范公立医疗机构政府采购进口产品有关事项的通知》（皖财购〔2022〕366号）、《关于规范公立医疗机构政府采购进口产品的补充通知》（皖财购函〔2022〕101号）等。本项目拒绝采购进口产品。

- 二、质保期及售后服务

1、从项目验收合格之日起计算，成交供应商对所提供的设备要求提供三年免费上门保修服务(含厂家未提供保修的设备及其配件)，原厂家有更长保修期限的以厂家提供为准。

2、对所有在保修期内的设备，设备维修期间免费提供相应备用设备，并保证备用设备的性能不低于原设备。

3、在保修期内，产品在使用中出现故障，产品的零、部件在外观上出现物理损坏，如芯片烧毁、线路烧断等情况时，成交供应商不能单方面判断为人为损坏或非正常损坏而拒绝保修，除非成交供应商能提供国家认可的、权威的鉴定单位出具的鉴定报告。

4、保修期内用户所购设备各部件发生非人为故障，供货商应免费上门更换同种品牌规格型号的新部件;设备发生人为故障的，供货商应上门更换同种品牌规格型号的新部件，只收零配件成本，不加收其它任何费用，提供软件的免费维护和升级服务。

5、投标供应商须提供详尽的售后服务内容和承诺，合同执行阶段，因应设计的修改和现场的实际情况，采购人可对需求方案及货物(规格、数量等)作出适当的调整，并以双方签署的有关文件为依据。因设备增减引起的价格变动，应以合同的设备单价调整总价。无法依据的，双方商定。

6、保修期满后成交供应商向采购方提供合同设备的终身维修服务，只收零备件费，并以优惠价格提供。

三、其他要求

1、供应商应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求的正品。供应商应保证其货物在正确安装、使用和保养条的件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。在货物最终验收后的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由卖方负担。

2、在质保期内，供应商在收到买方关于产品质量问题的通知后七天内，应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

3、如果供应商在收到通知七天后没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

4、供应商的报价应包含所投货物、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、措施费、安全、调试、检测验收和交付后约定期限内免费维保等工作所发生的一切应有费用。投标报价为签订合同的依据。

5、采购人和相关部门按照国家规定的标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，成交人予以配合。如因中标方原因，导致不能达到本项目的验收要求，采购人有权终止本项目，同时承担相应的违约责任。

6、中标人所有货物及配套设备须提供至少3年的免费质保服务（自采购人验收合格之日起计算）。所有质保费用均已包含在投标总报价中。免费质保期内，若设备或部件发生故障或存在缺陷，中标人须提供原设备制造商售后维修和更换服务，费用包含在此次总投标价中。免费质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。免费质保期内软件免费升级。

7、其他未尽事宜，双方在合同中商定。

四、结算及付款方式：

供货安装结束并经验收合格后，付合同价款的90%，余款10%无质量和售后服务问题一年后付清。