枞阳县中医院口腔超声骨刀机和洗胃机采购项目(第一包）二次 采购需求

一、采购内容

县中医院需要采购一台口腔超声骨刀机和一台洗胃机；项目分为两个包别，其中：第一包别口腔超声骨刀机（最高限价：40000.00元）；第二包别洗胃机（最高限价：23000.00元）。

（一）第一包别口腔超声骨刀机，技术参数如下：

（1）技术参数：

1.电源电压：100V-240V~  50Hz/60Hz

2.工作尖尖端横向振幅：＜5 μm

3.工作尖振动频率：24.0 kHz ~36.0 kHz

★4.导出的输出声功率：200~490mW最大输入功率≧150VA

5.可反复高温高压灭菌的供水泵管；

6.多功能脚踏，可灵活控制模式、功率和水量

7.主声输出面积：<10 mm2

8.工作尖尖端主振幅：20~200 μm

9.蠕动泵流量：30~110mL/min

10.次级横振声输出面积：<20 mm2

11.主机重量：≤3.1kg

12.机器采用全新 7 英寸彩色触控屏，中文显示。

13.选择性切割识别，以微米切割。

14.快速频率跟踪，性能更稳定、切割高效。

15.手柄可以耐 134℃高温和 0.22MPa 高压消毒。

16. ≧10 档功率控制，每档功率对应骨密度。

17. ≧10 档水量控制，直接显示输出流量速度数值

18.具备硬件搜频技术，零延时振动输出，即时响应操作。

★19.一键控制手柄灯光开关。

★20.机器手柄水路采用管道分离设计，可使用一次性输水管道。

- ★（2）主要配置（单台设备要求）

- 1. 手柄：接插式手柄（带光）3 支；

- 2. 多功能脚踏1个；

- 3. 工作尖： ≧25 枚：

- 注：1、以上参数标“★”项为必须满足项，如出现负偏离按照无效标处理。投标时标“★” 参数部分须提供相关证明材料予以佐证。

- 2、进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）、《关于规范公立医疗机构政府采购进口产品有关事项的通知》（皖财购〔2022〕366号）、《关于规范公立医疗机构政府采购进口产品的补充通知》（皖财购函〔2022〕101号）等。本项目拒绝采购进口产品。

- 二、质保期及售后服务

1、从项目验收合格之日起计算，成交供应商对所提供的设备要求提供三年免费上门保修服务(含厂家未提供保修的设备及其配件)，原厂家有更长保修期限的以厂家提供为准。

2、对所有在保修期内的设备，设备维修期间免费提供相应备用设备，并保证备用设备的性能不低于原设备。

3、在保修期内，产品在使用中出现故障，产品的零、部件在外观上出现物理损坏，如芯片烧毁、线路烧断等情况时，成交供应商不能单方面判断为人为损坏或非正常损坏而拒绝保修，除非成交供应商能提供国家认可的、权威的鉴定单位出具的鉴定报告。

4、保修期内用户所购设备各部件发生非人为故障，供货商应免费上门更换同种品牌规格型号的新部件;设备发生人为故障的，供货商应上门更换同种品牌规格型号的新部件，只收零配件成本，不加收其它任何费用，提供软件的免费维护和升级服务。

5、投标供应商须提供详尽的售后服务内容和承诺，合同执行阶段，因应设计的修改和现场的实际情况，采购人可对需求方案及货物(规格、数量等)作出适当的调整，并以双方签署的有关文件为依据。因设备增减引起的价格变动，应以合同的设备单价调整总价。无法依据的，双方商定。

6、保修期满后成交供应商向采购方提供合同设备的终身维修服务，只收零备件费，并以优惠价格提供。

三、其他要求

1、供应商应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求的正品。供应商应保证其货物在正确安装、使用和保养条的件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。在货物最终验收后的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由卖方负担。

2、在质保期内，供应商在收到买方关于产品质量问题的通知后七天内，应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

3、如果供应商在收到通知七天后没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

4、供应商的报价应包含所投货物、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、措施费、安全、调试、检测验收和交付后约定期限内免费维保等工作所发生的一切应有费用。投标报价为签订合同的依据。

5、采购人和相关部门按照国家规定的标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，成交人予以配合。如因成交方原因，导致不能达到本项目的验收要求，采购人有权终止本项目，同时承担相应的违约责任。

6、成交人所有货物及配套设备须提供至少3年的免费质保服务（自采购人验收合格之日起计算）。所有质保费用均已包含在投标总报价中。免费质保期内，若设备或部件发生故障或存在缺陷，成交人须提供原设备制造商售后维修和更换服务，费用包含在此次总投标价中。免费质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。免费质保期内软件免费升级。

7、其他未尽事宜，双方在合同中商定。

四、结算及付款方式：

供货安装结束并经验收合格后，付合同价款的90%，余款10%无质量和售后服务问题一年后付清。