枞阳县中医院全自动化学发光免疫分析仪和全自动荧光免疫定量分析仪采购项目

项目需求

一、采购内容

县中医院需要采购一台全自动化学发光免疫分析仪和一台全自动荧光免疫定量分析仪；项目分为两个包别，其中：第一包别全自动化学发光免疫分析仪（最高限价：30000.00元）体检测试剂盒据实结算；第二包全自动荧光免疫定量分析仪（最高限价：15000.00元）体检测试剂盒据实结算）。

- 第一包别全自动化学发光免疫分析仪，技术参数如下：

| 序号 | 名称 | 单位 | 限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动化学发光分析仪 | 台 | 30000 | - 1.检测速度≥300T/小时 - 2.反应杯储存量≥1200 - 3.机上试剂位≥30个 - 4.样本位≥100个 - 5.条码扫描：样本与试剂自动扫描 - 6.LIS系统：支持窜口、网口的双通道 - 7.准确性：溯源国际或国家校准品 - 8.急症样本位：10个STAT样本位 - 9.运行方式：连续运行 - 10.定标周期：28天 - 11.冷藏：在机封闭冷藏2-8℃ - 12.首个结果时间≤21min - 13.凝块探测功能：具有 - *14.必须检测项目：甲型流感病毒、乙型流感病毒、副流感病毒、柯萨奇B组病毒、腺病毒、埃可病毒、肺炎支原体、肺炎衣原体、合胞病毒。 |
| 2 | 肺炎支原体 IgM 抗体检测试剂盒 | 人份 | 12 |  |
| 3 | 肺炎衣原体 IgM 抗体检测试剂盒 | 人份 | 12 |  |
| 4 | 合胞病毒 IgM 抗体检测试剂 盒 | 人份 | 12 |  |
| 5 | A流感病毒IgM抗体检测试剂盒 | 人份 | 24 |  |
| 6 | B流感病毒IgM抗体检测试剂盒 | 人份 | 24 |  |
| 7 | 腺病毒 IgM 抗体检测试剂盒 | 人份 | 12 |  |
| 8 | 柯萨奇病毒B组IgM 抗体检测试剂盒 | 人份 | 12 |  |
| 9 | 副流感病毒IgM抗体检测试剂盒 | 人份 | 12 |  |
| 10 | 埃可病毒IgM抗体检测试剂盒 | 人份 | 24 |  |
| 11 | 质控品 | 支 | 100 |  |

- （二）第二包别全自动荧光免疫定量分析仪，技术参数如下：

| 序号 | 名称 | 单位 | 限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动荧光免疫定量分析仪 | 台 | 15000.00 | 一、仪器 1、用于人体样本中待测物的定量分析； 2、方法学：荧光免疫层析法； 3、工作效率：单次放置大于等于6个样本及检测卡并自动检测。 二、检测卡 1、双单克隆抗体夹心法； 2、报告浓度范围0-4800ng/mL； 3、钩状效应浓度≥4800ng/mL； *4、标准曲线通过预实验制作并储存于每张检测卡二维码上； 5、每张试剂卡有唯一的产品批号和随机防伪码； 6、储存、运输条件：2℃～30℃（无需冷链运输和冷藏保存）； 7、有效期≥24个月。 三．采便管 *1、含稳定剂的保存液：2毫升； 2、螺旋沟槽采便棒，定量采样10毫克； *3、带高效滤芯结构（无需离心处理）； 4、运输和储存条件：常温； 5、样本保存时间：室温下，7天；2℃～10℃，14天；-18℃～-20℃，180天； 6、有效期≥24个月。 |
| 2 | 便潜血测定试剂盒 | 人份 | 10.30 |  |
| 3 | 粪便采样管 | 人份 | 15.00 |  |
| 4 | 浓清洗液 | 75ml/瓶 | 0 |  |

- 注：1、以上参数标“*”项为必须满足项，如出现负偏离按照无效标处理。投标时标“*” 参数部分须提供相关证明材料予以佐证。

- 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）、《关于规范公立医疗机构政府采购进口产品有关事项的通知》（皖财购〔2022〕366号）、《关于规范公立医疗机构政府采购进口产品的补充通知》（皖财购函〔2022〕101号）等。本项目拒绝采购进口产品。

- 3、所投相关设备试剂须与投标设备相匹配，否则采购人有权终止合同，中标人承担一切法律责任。

- （三）试剂耗材配送要求：

- 1、每次配送的产品剩余有效期不得少于货物标识有效期的 2/3(如货物有效期为 3 年，则剩余有效期不少于 2 年)。

- 2、供应商所配送产品如属于《安徽省公立医疗机构临床检验试剂网上集中交易实施方案》实施范围内，须具有安徽省医药集中采购平台产品流水号，且均可以进行安徽省医药集中采购平台网上集中交易。

- 3、供应商所配送产品如属于安徽省临床检验试剂集中带量采购中选产品，须按集中带量采购政策文件执行。

- 4、供应商所配送产品报价不得高于安徽医药集中采购平台交易目录的限价，服务期限内，所配送产品在安徽医药集中采购平台交易目录的限价如有调整，执行最新调整后的安徽医药集中采购平台交易目录的限价和响应所报产品价格中的低者。

- 二、质保期及售后服务

1、从项目验收合格之日起计算，成交供应商对所提供的设备要求提供三年免费上门保修服务(含厂家未提供保修的设备及其配件)，原厂家有更长保修期限的以厂家提供为准。

2、对所有在保修期内的设备，设备维修期间免费提供相应备用设备，并保证备用设备的性能不低于原设备。

3、在保修期内，产品在使用中出现故障，产品的零、部件在外观上出现物理损坏，如芯片烧毁、线路烧断等情况时，成交供应商不能单方面判断为人为损坏或非正常损坏而拒绝保修，除非成交供应商能提供国家认可的、权威的鉴定单位出具的鉴定报告。

4、保修期内用户所购设备各部件发生非人为故障，供货商应免费上门更换同种品牌规格型号的新部件;设备发生人为故障的，供货商应上门更换同种品牌规格型号的新部件，只收零配件成本，不加收其它任何费用，提供软件的免费维护和升级服务。

5、投标供应商须提供详尽的售后服务内容和承诺，合同执行阶段，因应设计的修改和现场的实际情况，采购人可对需求方案及货物(规格、数量等)作出适当的调整，并以双方签署的有关文件为依据。因设备增减引起的价格变动，应以合同的设备单价调整总价。无法依据的，双方商定。

6、保修期满后成交供应商向采购方提供合同设备的终身维修服务，只收零备件费，并以优惠价格提供。

四、其他要求

1、供应商应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求的正品。供应商应保证其货物在正确安装、使用和保养条的件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。在货物最终验收后的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由卖方负担。

2、在质保期内，供应商在收到买方关于产品质量问题的通知后七天内，应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

3、如果供应商在收到通知七天后没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

4、供应商的报价应包含所投货物、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、措施费、安全、调试、检测验收和交付后约定期限内免费维保等工作所发生的一切应有费用。投标报价为签订合同的依据。

5、采购人和相关部门按照国家规定的标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，成交人予以配合。如因成交方原因，导致不能达到本项目的验收要求，采购人有权终止本项目，同时承担相应的违约责任。

6、成交人所有货物及配套设备须提供至少3年的免费质保服务（自采购人验收合格之日起计算）。所有质保费用均已包含在投标总报价中。免费质保期内，若设备或部件发生故障或存在缺陷，成交人须提供原设备制造商售后维修和更换服务，费用包含在此次总投标价中。免费质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。免费质保期内软件免费升级。

7、其他未尽事宜，双方在合同中商定。

五、结算及付款方式：

仪器供货安装结束并经验收合格后，付合同价款的90%，余款10%无质量和售后服务问题一年后付清；试剂耗材按季度据实结算。